- 附件

- 抽检项目不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品 名称 | 被抽样单位 | 标示医疗器械 注册人 | 生产批号/生产日期/ 出厂编号 | 规格/型号 | 抽样单位 | 检验机构 | 不符合规定 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用医用口罩 | 四川双陆医疗器械有限公司 | 四川双陆医疗器械有限公司 | 批20220302/20220302/无 | KZ-Y-W 耳挂式 | 四川省医疗器械检测中心 | 四川省医疗器械检测中心 | 细菌过滤效率 |  |
| 2 | 医用外科口罩 | 绵阳市众益堂药业有限公司吉祥丽都店 | 河南健威医疗器械有限公司 | 17211008/2021年10月8日/无 | 平面型挂耳式 17.5cmX9.5cm | 绵阳市市场监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 无菌 |  |
| 3 | 医用一次性防护服 | 旺苍县疾病预防控制中心 | 河南世华医疗用品有限公司 | A21091615/2021年9月16日/无 | 连身式 | 广元市市场监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 无菌 |  |
| 4 | 一次性使用医用口罩 | 乐至县本草堂百晨大药房 | 肇庆市闸岗医用卫生材料厂 | 20210315/2021年3月15日/无 | 耳挂式（灭菌型）17.5cmX9.5cm | 资阳市市场监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 口罩带；无菌 |  |
| 5 | 多参数监护仪 | 成都汇智达仪器有限公司 | 成都汇智达仪器有限公司 | 无/2022.3.3/2022030301 | DJ-12 | 四川省医疗器械检测中心 | 四川省医疗器械检测中心 | 心率的测量范围和准确度；压力传感器准确性；系统漏气 |  |
| 6 | 一次性使用医用口罩 | 成都昌华科技有限责任公司 | 成都昌华科技有限责任公司 | 220101/2022.01.06/无 | 平面形耳挂式17.5cmX9.5cm | 四川省医疗器械检测中心 | 四川省医疗器械检测中心 | 通气阻力 |  |
| 7 | 一次性使用医用口罩 | 威远和僖医院 | 南昌市东海医疗器材有限公司 | 20211026/20211026/无 | A型 耳挂式 中号 | 内江市市场监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 细菌过滤效率 |  |
| 8 | 医用一次性防护服 | 内江弘心医院 | 安宇（河南）控股有限公司 | B21081803/2021年8月18日/无 | 连身式165 | 内江市市场监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 无菌 |  |
| 9 | 医用外科口罩（无菌） | 自贡市新美春天大药房连锁有限公司 | 河南世华医疗用品有限公司 | 01211121/2021年11月21日/无 | 17.5cmX9.5cm 无菌平面挂耳式 | 自贡市市场监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 无菌 |  |
| 10 | 医用一次性防护服 | 南充市高坪区东观中心卫生院 | 四川恒明科技开发有限公司 | 20211102/2021-11-02/无 | 连身式175 | 南充市食品药品检验所 | 四川省医疗器械检测中心 | 外观；断裂强力 |  |
| 11 | 医用一次性防护服 | 邛崃市疾病预防控制中心 | 江西恒达医疗器械有限公司 | 20210725/2021年7月25日/无 | 连身式175（XL） | 邛崃市市场监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 外观 |  |
| 12 | 医用防护服 | 北川羌族自治县中羌医医院 | 河南艾尔乐健康产业有限公司 | 20211115/20211115/无 | 无菌连身式 180 | 北川羌族自治县市场监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 外观；断裂强力；无菌 | 标示注册人认为非其产品，涉嫌假冒，正调查核实情况 |
| 13 | 医用一次性防护服 | 洪雅县瓦屋山药业有限公司 | 河南省雪晴医疗器械有限公司 | 0821110077/2021年10月14日/无 | 连体式180 | 洪雅县市场监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 外观；无菌 |  |
| 14 | 医用一次性防护服 | 洪雅县中医医院 | 河南省斯科塞斯科技发展有限公司 | 032203968/2022年3月29日/无 | Ⅰ型连体式180 | 洪雅县市场监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 无菌 | 标示注册人认为非其产品，涉嫌假冒，正调查核实情况 |
| 15 | 医用一次性防护服 | 遂宁妇产医院 | 河南世华医疗用品有限公司 | A21120509/2021年12月5日/无 | 连身式 | 遂宁市市场监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 外观；无菌 |  |
| 16 | 医用防护口罩 | 青神县万生药房 | 河南安与庆防护用品有限公司 | 20211216/2021年12月16日/无 | 折叠挂耳式 | 青神县市场监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 过滤效率；无菌 | 标示注册人认为非其产品，涉嫌假冒，正调查核实情况 |
| 17 | 医用外科口罩 | 四川民储医用卫生材料有限公司 | 四川民储医用卫生材料有限公司 | 20210701/2021/7/7/无 | 无菌型耳挂式175mmX95mm | 四川省医疗器械检测中心 | 四川省医疗器械检测中心 | 口罩带；压力差 |  |
| 18 | 一次性医用防护服 | 西充县人民医院 | 广东宏健医疗器械有限公司 | 20220331/20220331/无 | 175 | 南充市食品药品检验所 | 四川省医疗器械检测中心 | 无菌 |  |
| 19 | 医用防护口罩 | 四川鹤鸣堂药业连锁有限公司顺庆第178店 | 河北沃尔亭医疗科技有限公司 | 20220316/2022年3月16日/无 | 拱形耳挂式 | 南充市食品药品检验所 | 四川省医疗器械检测中心 | 过滤效率；无菌；密合性 | 标示注册人认为非其产品，涉嫌假冒，正调查核实情况 |
| 20 | 医用一次性防护服 | 成都康惠净科技有限公司 | 成都康惠净科技有限公司 | YA08-20220420/2022/4/20/无 | 无菌型连体式XL | 四川省医疗器械检测中心 | 四川省医疗器械检测中心 | 无菌 |  |
| 21 | 腰椎治疗仪 | 四川太极大药房连锁有限公司锦江区庆云南街药店 | 成都东方人健康产业有限责任公司 | 20200803/2020.08.03/200501 | DFR/YZ CD-1 | 成都市锦江区市场监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 传导发射 |  |
| 22 | 医用防护口罩 | 成都三元大药房连锁有限责任公司崇州市崇阳崇双路药店 | 河北沃尔亭医疗科技有限公司 | 20220402/2022年4月2日/无 | 拱形耳挂式 | 崇州市市场监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 过滤效率；无菌；密合性 | 标示注册人认为非其产品，涉嫌假冒，正调查核实情况 |
| 23 | 医用外科口罩 | 四川蓉康世圣药业有限责任公司新都分公司 | 四川蓉康世圣药业有限责任公司新都分公司 | 220214/2022年2月14日/无 | RK/WKKZ-A 175mmX95mm | 四川省医疗器械检测中心 | 四川省医疗器械检测中心 | 压力差 |  |
| 24 | 一次性使用医用口罩 | 四川蓉康世圣药业有限责任公司新都分公司 | 四川蓉康世圣药业有限责任公司新都分公司 | 211122/2021/11/22/无 | RK/KZ-A 175mmX95mm | 四川省医疗器械检测中心 | 四川省医疗器械检测中心 | 通气阻力 |  |
| 25 | 医用红外体温计 | 成都恩普生医疗科技有限公司 | 成都恩普生医疗科技有限公司 | 无/2022年4月24日/808004202B | IR-8B | 四川省医疗器械检测中心 | 四川省医疗器械检测中心 | 最大允许误差 |  |
| 26 | 医用外科口罩 | 巴中科伦医药贸易有限公司 | 宝鸡高盛医疗用品有限公司 | 20220306/2022年3月6日/无 | 平面形耳挂式175mmX95mm | 巴中市市场监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 压力差 |  |
| 27 | 医用一次性防护服 | 冕宁县中医医院 | 振德医疗用品股份有限公司 | 20210107/20210107/无 | 灭菌型 175cm | 凉山彝族自治州市场监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 无菌 |  |
| 28 | 医用一次性防护服 | 甘洛县妇幼保健计划生育服务中心 | 四川恒明科技开发有限公司 | 20210121/2021-01-21/无 | 连身式175 | 凉山彝族自治州市场监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 外观；断裂强力 |  |
| 29 | 医用防护口罩 | 四川奥途医疗器械有限公司 | 河南省和创医疗器械有限公司 | 20220402A18/2022年4月2日/无 | 无菌挂耳折叠形 | 四川省医疗器械检测中心 | 四川省医疗器械检测中心 | 过滤效率 |  |
| 30 | 医用一次性防护服 | 广安医疗器械有限公司 | 稳健医疗（崇阳）有限公司 | 2022031411/2022-03-14/无 | 连身式170 604-008225 | 广安市市场监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 外观；无菌 | 标示注册人认为非其产品，涉嫌假冒，正调查核实情况 |
| 31 | 一次性使用医用口罩 | 都江堰红旗连锁有限公司天骄花园分场 | 四川蓉康世圣药业有限责任公司新都分公司 | 211104/2021/11/04/无 | RK/KZ-A 175mm×95mm | 都江堰市市场监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 通气阻力 |  |
| 32 | 一次性使用医用口罩 | 成都福济世家药房有限公司 | 河南祥禾卫材有限公司 | 05211206/2021年12月6日/无 | 非无菌C型折叠式M | 金堂县市场监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 口罩带 |  |
| 33 | 医用外科口罩 | 四川省保康士科技有限公司 | 河南百乐适卫生用品有限公司 | 05220506/2022年5月6日/无 | 无菌平面挂耳式17.5cm*9.5cm | 四川省医疗器械检测中心 | 四川省医疗器械检测中心 | 压力差 |  |
| 34 | 医用外科口罩 | 四川神奇康正大药房连锁有限公司 | 漯河市顺康医疗用品有限公司 | 批220316/20220316/无 | 175mmX95mm 平面挂耳式 | 四川省医疗器械检测中心 | 四川省医疗器械检测中心 | 无菌 |  |
| 35 | 医用防护口罩 | 四川省西香梦贸易有限公司 | 河南圣士康医疗器械有限公司 | 20220420/2022年4月20日/无 | 折叠挂耳型 | 四川省医疗器械检测中心 | 四川省医疗器械检测中心 | 无菌 | 标示注册人认为非其产品，涉嫌假冒，正调查核实情况 |
| 36 | 医用防护口罩 | 四川蓝凌医疗器械有限公司 | 河南安与庆防护用品有限公司 | 20211216/2021年12月16日/无 | 折叠挂耳式 | 四川省医疗器械检测中心 | 四川省医疗器械检测中心 | 过滤效率；无菌 | 标示注册人认为非其产品，涉嫌假冒，正调查核实情况 |
| 37 | 一次性使用手术衣 | 成都锦涵顺医疗科技有限公司 | 成都稳健利康医疗用品有限公司 | 20220418/无/无 | / | 成都市武侯区市场监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 阻微生物穿透-干态；涨破强力 |  |
| 38 | 定制式固定义齿 | 成都澳若思医疗器械有限公司 | 成都澳若思医疗器械有限公司 | 无/2022年5月18日/20220512100 | 金属合金铸造烤瓷冠；桥 | 四川省医疗器械检测中心 | 四川省医疗器械检测中心 | 孔隙度 |  |
| 39 | 定制式固定义齿 | 成都天美牙科技术开发有限公司 | 成都天美牙科技术开发有限公司 | 无/2022年6月5日/220605078（产品编号） | 金属合金铸造烤瓷冠；桥 | 四川省医疗器械检测中心 | 四川省医疗器械检测中心 | 孔隙度 |  |
| 40 | 一次性使用手术衣 | 自贡市中医医院 | 河南省华裕医疗器械有限公司 | 20220306/2022年3月6日/无 | 中号 | 自贡市市场监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 无菌 |  |
| 41 | 医用外科口罩 | 成都东部新区养马社区卫生服务中心 | 鹤壁市利康卫生材料有限公司 | 2021080902/20210809/无 | 平面挂耳型（175mm*95mm）±5% | 成都东部新区管理委员会公共服务局 | 四川省医疗器械检测中心 | 无菌 |  |
| 42 | 动脉硬化检测仪 | 四川宇峰科技发展有限公司 | 四川宇峰科技发展有限公司 | 无/20220429/006010422 | YF/XGYD-2000B | 四川省医疗器械检测中心 | 四川省医疗器械检测中心 | 最大袖带压 |  |
| 43 | 定制式固定义齿 | 四川省普诺思医疗科技有限公司 | 四川省普诺思医疗科技有限公司 | 无/2022年7月5日/S22070505（产品编号） | 金属合金铸造烤瓷冠；桥 | 四川省医疗器械检测中心 | 四川省医疗器械检测中心 | 孔隙度 |  |
| 44 | 数字式电子体温计 | 简阳市惠康大药房 | 湖南福达康医疗科技有限公司 | 2012001/20201209/无 | BL-T990 | 简阳市市场监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 最大允许误差 |  |