附件

2017年（下半年）四川省医疗器械飞行检查结果统计表

| 企业名称 | 检查依据 | 违反条款（序号） | 现场检查发现的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四川双陆医疗器械有限公司 | 《医疗器械生产质量管理规范》及其相关附录 | 第五十五条 | 该公司未按产品防护控制程序规定，对静电防护进行验证和确认。 |
| 眉山市人民医院 | 《医疗器械使用质量监督管理办法》 | 第十条 | 该院医疗器械库房温湿度记录未每日进行监测记录。 |
|  |  | 第九条 | 检查中发现该院购进验收记录中个别品种记录事项不全，记录中缺少产品注册证号，规格等。 |
|  |  | 第八条 | 该院对冷链产品的验收中存在缺陷，验收记录中未记录冷链产品的起运温度、在途温度和到达温度。 |
| 成都顺雅医疗用品有限公司 | 《医疗器械生产质量管理规范》 | 第六条 | 未查见管理评审资料和记录，参会人员未签到。 |
|  |  | 第十一条 | 抽查5人健康体检证明已于2017年3月21日到期后，至检查之日未进行健康体检。 |
|  |  | 第十七条 | 原料库未设置不合格品区（证据见照片），原材料仓库内设置的待检区，实为保管员办公区，摆放有办公桌、电脑、文件等物品。 |
|  |  | 第四十七条 | 未对义齿中间品超声清洁做验证。 |
|  |  | 第五十七条 | 该企业检验使用的卡尺无检定标识。 |
|  |  | 第六十九条 | 销售到医疗机构发现产品不合格时，企业未采取召回措施。 |
|  |  | 第七十条 | 不能返工的产品未建立相关处置制度。 |
|  |  | 第七十三条 | 未收集分析与产品质量，不良事件和质量体系运行有关的数据，未作产品安全性、有效性验证。 |
|  |  | 第七十四条 | 对于不合格产品未分析潜在问题的原因，采取预防措施，防止问题发生。 |
| 成都易美乐义齿有限公司 | 《医疗器械生产质量管理规范》 | 无 | 检查组到达龙祥佳苑二期12幢—二楼B时生产现场已于2017年8月3日断电停产（见关停告知书），一楼人事部、市场部还有工作人员在岗。随后高新区局叶老师赶到，说明了该企业的现状，等候企业管理者郭爱华。郭总到现场后，配合我们检查工作，提供了停产报告和情况说明。 |
| 成都康富科学仪器有限公司 | 《医疗器械生产质量管理规范》 | 第二十三条 | 未对生产、检验用仪器校准结果进行确认，未确认范围、精度是否满足要求。 |
|  |  | 第二十七条 | 装配区10月13日下达的生产任务单记录一式五联，第四、五联记录不清晰，无法准确识别。 |
|  |  | 第四十一条 | 未保留供应商评价过程的记录，如：滤波板开关变更供应商时未提供变更供应商评价的具体过程、筛选的方法、召开会议或讨论记录（2017年度共接收产品返修174件，连续数月高发，虽然该公司对返修产品进行了数据分析，确定了产生问题的原因，但未采取有效措施，防止相关问题再次发生）。 |
|  |  | 第四十三条 | 建立的采购记录内容不全，主要原材料的供应商资质证明文件收集不全（如：无业务人员身份证及法人授权委托书）。 |
|  |  | 第四十八条 | 生产一、生产二的生产环境共用一个温湿度计，且两个生产区间有明显的物理隔断；仓储温湿度记录不全。 |
|  |  | 第六十九条 | 2015年／2016年国抽不合格，企业对已上市产品进行风险排查不够全面。 |
|  |  | 第七十四条 | 产品返修率较高，企业未及时对出现的问题（治疗仪治疗头易损坏等问题）进行纠正、改进。 |
| 四川恒明科技开发有限公司 | 《医疗器械生产质量管理规范》 | 第九条 | 质管部程序文件中岗位设置为检验员为7人，而检验岗位实际操作人员10人；且程序文件要求检验员需从事品质管理工作一年以上，但上岗检验员未严格按照此要求执行。 |
|  |  | 第十四条 | 库房2-2 无温湿度记录。 |
|  |  | 第十七条 | 库房货物卡格式设置不一致，货位卡信息记录不全（包括：未注明经手人，产品单位未载明）。 |
|  |  | 第二十五条 | 作废文件未按管理规定处理，背面用作检验设备清单。 |
|  |  | 第二十七条 | 半自动捆扎机包装设备维护保养记录不规范、不齐全（如：签字只有姓氏，记录人员不按要求符号记录）；工装操作规程，文件签字无相应的时间。 |
|  |  | 第三十二条 | 发热丝绕圈工艺更改，作业指导书未体现变更后的操作示例。 |
|  |  | 第六十二条 | 销售记录全，销售出库单上发货人,审核人未签字。 |
|  |  | 第六十六条 | 对顾客反馈的信息收集不全，统计表数据与收集记录数据相差明显，如9月份收集顾客反馈信息记录60例，而统计表数据为269例。 |
|  |  | 第六十九条 | 2015年湖北省、辽宁省2批次省级抽验不合格，企业收集到有不合格品报告，但未及时按体系文件要求进行整改。 |
| 查特生物医疗（成都）有限公司 | 《医疗器械生产质量管理规范》 | 第二十五条 | 现场查看风险管理程序（GP/QP-21），未按新版YY/T0316-2016进行修订，不符合文件控制程序（GP/QP-01）中“各职能部门负责本部门文件的编制和修改，并根据需要及时对文件进行修改”的规定。 |
|  |  | 第六十七条 | 《规范》现场查看不合格品控制程序（GP/QP-16），只有采购、生产/仓储的不合格品处理流程，未见监督抽验、委外送检的不合格品处理流程。 |
| 成都华信高科医疗器械有限责任公司 | 《医疗器械生产质量管理规范》及相关附录 | 第八条 | 查看了质量部部长冉定君的培训记录，未见YY/T0316-2016、YY/T 0287-2017及国家新颁布实施的相关法律法规的学习记录。 |
|  |  | 无菌附录（2.1.4） | 在洁净区女二更发现已使用和未使用洁净服混放，无法有效区分。 |
|  |  | 无菌附录（2.2.16） | 未采取有效措施对进入洁净区人数进行控制。 |
|  |  | 第二十五条 | 受控文件“一次性使用麻醉可视喉镜（气管插管联合套件）成品检验操作规程”（HQD-003-027）中对品红-亚硫酸试液溶液方法进行手写涂改，未根据文件和记录控制程序（HPF-01）文件更改程序进行修改。 |
|  |  | 第二十七条 | 一次性使用麻醉可视喉镜（气管插管联合套件）（批号：HRK-170519）物料清洗工序生产记录中目镜套（20150402）数量及累计数量修改处，未按文件和记录控制程序（HPF-01）规定签名、签日期。 |
|  |  | 第五十一条 | 洁净车间物料暂存间3号货架“镜片D”货位存放有员工静电防护手环，未按产品货架标识存放。 |
|  |  | 无菌附录（2.3.2） | 洁净区空调系统2016、2017年均未进行再确认。 |
|  |  | 第五十六条 | 现场查看一次性使用麻醉可视喉镜（批号：HRK-170519）成品检验报告（No：QD170612001），报告上的检验人“刘虹均”无连续漏电流和电介质强度的检测资质。 |
|  |  | 第五十九条 | 一次性使用麻醉可视喉镜生产作业指导书要求电池弹片精洗，但现场查看批检验记录中无电池弹片的精洗检验记录。 |
|  |  | 第七十三条 | 2015年经穴电针治疗仪国抽不合格后，未按数据分析控制程序进行分析并保持记录。 |
|  |  | 无菌附录（2.7.2） | 现场查看检验室的甲基红试剂已过期，无法确保纯化水酸碱度检测的准确性。 |
| 四川德尔康医疗器械有限公司 | 《医疗器械经营质量管理规范》 | *第七条 | 现场询问企业负责人周从彬、质量负责人任珍玉，均对各自岗位职责不熟悉。 |
|  |  | 第十二条 | 现场检查时，企业的冯泽敏（质量管理员）不在检查现场。 |
|  |  | 第十四条 | 企业现场不能提供张梅（仓库管理员）、陈利（验收员）等人的岗前培训记录、考核记录、上岗培训评估等资料。 |
|  |  | 第十五条 | 现场不能提供任珍玉（质量负责人）、冯泽敏（质量管理员）、王英美（养护员）等人员的有效健康证明或体检报告。 |
|  |  | 第二十条 | 室外无防止装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气影响的措施。 |
|  |  | 第二十一条 | 无防虫设施、防鼠设施不足；无包装材料的存放场所；阴凉库、特殊材料库无通风换气设施。 |
|  |  | 第二十七条 | 现场检查的设施设备维护及验证和校准管理规定（文件编码：DRK-ZD-019）未对基础设施设备作出定期检查和清洁的规定。 |
|  |  | 第二十八条 | 冷藏设施内的温度计未进行校准或检定。 |
|  |  | 第二十九条 | 未对冷库及冷藏、保温等运输设施设备进行使用前验证和定期验证。 |
|  |  | 第三十三条 | 现场不能提供一次性袋式输液器（带针）（批号：161015；规格：250ml;生产企业：河南曙光汇知康生物科技股份有限公司）的采购合同。 |
|  |  | 第三十六条 | 收货时未核实运输方式，交运双方未签字确认；随货同行单项目不全，无储运条件。 |
|  |  | 第三十八条 | 验收记录不齐全，缺少供货方、生产日期、验收日期等信息。 |
|  |  | *第三十九条 | 对需要冷藏冷冻的医疗器械进行验收时，未对其运输全过程的温度进行检查并保留记录。 |
|  |  | 第四十六条 | 一次性使用静脉血样采集容器（生产企业：河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司;批号：16098901）实际库存500支，与账目不符。 |
|  |  | 第四十二条 | 阴凉库内一类医疗器械检查手套（产品备案号：苏扬械备20150021）放置于二类医疗器械货架上。 |
|  |  | 第四十四条 | 未对冷库温度自动报警装置进行检查、保养。 |
|  |  | 第四十七条 | 该企业的委托书授权书，无销售人员的身份证号码。 |
|  |  | 第四十八条 | 销售记录中无生产企业许可证号。 |
|  |  | *第五十三条 | 对需冷藏的医疗器械，未在冷藏条件下完成装箱、封箱工作。 |
|  |  | 第五十一条 | 现场不能提供一次性使用静脉血样采集容器（生产企业：河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司;批号：16098901）的出库复核记录。 |
| 西南医科大学附属医院 | 《医疗器械使用质量监督管理办法》 | 第四条 | 质量管理全过程的使用质量监管制度不健全，例如：未建立进货查验制度。 |
|  |  | 第八条 | 现场不能提供全身用X射线计算机体层摄影装置供应商资质；需要冷藏储存的体外诊断试剂，未全部按照标签说明书的要求核实运输条件。 |
|  |  | 第九条 | 现场不能提供全身用X射线计算机体层摄影装置的查验记录。 |
|  |  | 第十条 | 未监测全身用X射线计算机体层摄影装置的工作环境条件。 |
|  |  | 第十三条 | 现场不能够提供全身用X射线计算机体层摄影装置的使用前质量检查制度。 |
|  |  | 第十五条 | 现场不能提供全身用X射线计算机体层摄影装置的2016年、2017年的计划维护活动记录。 |