附件

2018年上半年四川省医疗器械飞行检查结果统计表

| 被检查单位名称 | 检查依据 | 违反条款（序号） | 现场检查发现的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四川普瑞斯生物科技有限公司 | 《医疗器械生产质量管理规范》及附录无菌医疗器械 | 第十五条 | 解析库排气扇无防护措施以防止昆虫或其他动物进入库房。 |
|  |  | 第十七条 | 净化车间中间品存放间面积不足，不同配件分垛不明，不满足产量需要。 |
|  |  | 第二十条 | 企业2018年更换大容积环氧乙烷气罐后，未配置喷淋设备，原有防护水箱过小不符合现用环氧乙烷应急防护需要。 |
|  |  | 第二十条 | 现场检查发现拉管机（设备编号：SB-134）冷却用纯化水槽内有大量灰褐色絮状物漂浮、沉积。 |
|  |  | 附录2.2.1 | 仓库地面地坪部分脱落易产尘，且未采取防尘措施；灭菌间控制室门口堆放有垃圾未及时清理。 |
|  |  | 附录2.2.11 | 现场检查时无菌实验室操作间内相对湿度达72%，企业未采取及时有效措施控制湿度。 |
| 宜宾市第二人民医院 | 《医疗器械使用质量监督管理办法》 | 第四条 | 院方医疗器械质量管理机构不统一明确，目前医疗器械使用质量管理由采购科、设备科及相关临床科室分离分段管理，质量管理不能有效衔接，医疗器械质量管理制度执行不到位（如：未按医疗设备保管制度要求距地≥20cm、隔墙≥5cm进行储存）。 |
|  |  | 第八条 | 对有特殊储运要求（2-8℃）的体外诊断试剂（抽查尿酸UA，批号：117051，发票编号：xs18042400001-1）院方未核实在途运输条件。 |
|  |  | 第十条 | 贮存医疗器械的库房、二级库房（如供应室、CT核磁共振诊断室库房）与使用医疗器械品种、数量、条件不相适应，部分医疗器械直接堆放在过道间地面。 |
|  |  | 第十一条 | 对贮存的医疗器械未进行定期检查并记录。现场检查检验室冰箱（SH-BX-09）、检验室工作台面、医疗器械库房（编号1）均未及时清理过期、失效的医疗器械，也未做明确标示。（已拍照取证） |