附件

2018年上半年四川省医疗器械飞行检查结果统计表

| 被检查单位 名称 | 检查依据 | 违反条款（序号） | 现场检查发现的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四川绵竹鸿基制药有限责任公司 | 《医疗器械生产质量管理规范》及附录无菌医疗器械 | 第九条 | 《研发部经理岗位说明书》（SOP-RY-022-01）任职条件3.3.1要求为“具有药学本科学历”，但查《人员花名册》研发部经理为“机械制造工艺”中专学历，不符合任职条件。 |
|  |  | 第十一条 | 《健康体检管理程序》（SMP-RY-002-00）5.2要求灯检人员应“每三个月检查一次视力”，但查灯检岗操作人员的健康档案，未见视力检查记录。 |
|  |  | 第二十条 | 未按程序文件规定对低压空压机过滤器进行维护保养（应于2018年3月份更换，但未更换）。 |
|  |  | 第四十四条 | PVC采购数量与初检数量不符，无拒收的相关记录。 |
|  |  | 第七十七条 | 2017年6月内审记录中第3条的整改过程记录不全；无内审员的培训记录。 |
| 四川友邦企业有限公司 | 《医疗器械生产质量管理规范》及附录无菌医疗器械 | 第十三条 | 净化区最大人数验证文件与实际进入净化区人数不一致，验证文件不合理。 |
|  |  | 第二十五条 | 关键程序文件审核和批准均为管代，与“文件控制程序”中由“总经理”批准的要求不符。 |
|  |  | 第二十七条 | 环氧乙烷灭菌操作中“温度”“压力”“抽真空速率”参数已发生变化，但使用的制式记录表格仍为编号YB/QR-生技-47、版次A01的老版本，未进行及时更新；批号A2018032605医用外科口罩检验实际使用22支，但产品检验报告附表中仅有14支口罩的检验数据，8支检验“口罩带断裂强力”口罩的数据，与另8支的“规格尺寸”数据混记在一起。 |
|  |  | 第四十四条 | 包装完整性验证不合理，未考虑包装完整性对无菌保证的风险。 |
|  |  | 第四十八条 | 压缩空气质量未进行验证及监测。 |
|  |  | 第五十六条 | 口罩性能检测室对温度控制的记录不合理。 |
|  |  | 第七十五条 | 未在国家不良事件监测网进行注册并按要求进行监测及上报。 |
|  |  | 第七十七条 | 内审员任职条件与文件规定不符。 |
| 德阳安医医疗器械有限公司 | 《医疗器械经营质量管理规范》 | 第二十七条 | 无冷温库房发电设备的维修保养记录。 |
|  |  | 第二十八条 | 未见常温库房温湿度计的校准、检定记录。 |
|  |  | 第六十二条 | 未配备专职或兼职人员进行医疗器械不良事件检测和上报，也未在不良事件监测网注册及报告相关信息。 |