附件

2018年上半年四川省医疗器械飞行检查结果统计表

| 被检查单位 名称 | 检查依据 | 违反条款（序号） | 现场检查发现的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四川大爱科技有限公司 | 《医疗器械生产质量管理规范》 | 第十六条 | 生产区应当有足够空间，但现场的办公及生产的场地与企业的产品生产规模、品种不相适应。 |
|  |  | 第三十七条 | 未按《规范》要求对设计和开发的更改进行识别并记录，如注册检验后的整改并未反馈。 |
|  |  | 第四十九条 | 未对生产的特殊过程进行确认，未制定相应程序、方案、方法等内容。 |
|  |  | 第六十四条 | 企业所具备的售后服务能力与其所生产产品不相适应。 |
|  |  | 第七十三条 | 未按照《规范》要求对产品质量、不良事件、顾客反馈和质量管理体系运行有关的数据进行分析，并保持相关记录。 |