附件

医疗器械飞行检查缺陷统计表

| 企业名称 | 检查依据 | 违反条款（序号） | 现场检查发现的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成都康富科学仪器有限公司 | 《医疗器械生产质量管理规范》 | 第十七条 | 原材料、半成品、成品、包材共用一个库房（有明显区域划分，但库房面积局促） |
|  |  | 第二十条 | 生产设备没有状态标识。 |
|  |  | 第二十七条 | 设施保养记录（文件编号：KF/QP05-R05-201803001）全部为打印，没有保养人手写签名。 |
|  |  | 第四十三条 | 未按《供应商审核指南要求》审核采购物品的生产工艺说明、安全性评估材料，A类原材料未审核、保留检验报告。 |
|  |  | 第五十一条 | 现场正在生产的治疗头无标识。 |
|  |  | 第五十七条 | 电子天平、游标卡尺等计量器具未按规定进行检定，只提供了校准证书。 |
|  |  | 第五十九条 | 检验原始记录不齐全，未能全面体现原始检验过程。 |
|  |  | 第六十四条 | 对客户使用产品进行指导培训工作由经销商开展，但与经销商签订的合同中未明确该内容，不能提供相应的售后服务记录，不能满足可追溯性的要求。 |
| 成都迪康中科生物医学材料有限公司 | 《医疗器械生产质量管理规范》及《医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械》 | 第二十二条 | （1）企业未提供特性粘度检验用控温温度计（编号：69）计量校准证书。（2）内毒素检验器皿干燥用恒温干燥箱（编号：010307203，型号：DHG-9146A）无计量校准证书。 |
|  |  | 第三十七条 | 企业未对设计和开发的更改进行识别。 |
|  |  | 第五十条 | 批生产记录（批号：L180101，规格o3.5×40-35）中未记录部分主要设备的名称和编号（如烘料工序用称量天平） |
|  |  | 第五十九条 | 产品技术要求附录B，附录C对试验环境有要求（温度23±2℃，湿度60%±5%），但实验室未按要求对环境进行控制。 |
|  |  | 第七十七条 | 2017年10月进行的内审过程未对不合格品（如杂质、气泡导致不合格）产生的原因进行分析。 |
|  |  | 植入附录2.3.1 | 抽查规格为D-o8.0×25-33的模具，未能提供《模具管理制度》（编号：DK2K/GL-YF-002）要求的模具验收报告。 |
|  |  | 植入附录2.3.4 | 未按照《纯化水站安全操作规程》（DKZK/SB-HQ-002）4.4.2的要求，保存对纯化水管路进行清洗、消毒的记录。 |