附件

四川省2018年第一批医疗器械临床试验监督抽查情况

| 序号 | 申报单位 | 医疗器械产品 | 临床试验机构 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成都普利泰生物科技有限公司 | 1、综合14项定量检测试剂盒；2、肝功10项定量检测试剂盒；3、肾功8项定量检测试剂盒 | 成都中医药大学附属医院 | 2.3.2部分语言描述不准确，如临床试验方案4.4.2、4.4.3部分的序号有误，4.5中对全血样本的描述不完善，仅描述为“全血样本应在凝集前进行”，实际按照说明书要求采用抗凝全血样本；部分涂改未签注修改人姓名、日期，如2017年8月25日运输交接单将“样本”改为“物品”未签注姓名、日期。 2.3.6经抽查，2017年11月12日监查报告，对AU5400系统测试编号为6063/6067/6072/6075样本的TBA项目结果可能异常，进行复测，对可能异常的原因记录不详尽。 3.7经抽查，部分打印的原始数据表单有试验操作者签字，无复核者签字和试验机构盖章。 |
|  |  |  | 川北医学院附属医院 | 1.2.3伦理委员会保存了所审查的文件资料，但未见主审委员签字。 2.1.4现场查见运输交接记录中5个对比试剂（名称见提交的说明）的名称与分发回收记录名称不完全一致，企业声称这5个对比试剂曾发生过变更注册，运输交接记录填写有误，填写为变更前的名称，详见提交的说明。 2.3.2部分语言描述不准确，如临床试验方案4.4.2、4.4.3部分的序号有误，4.5中对全血样本的描述不完善，仅描述为“全血样本应在凝集前进行”，实际按照说明书要求采用抗凝全血样本；部分涂改未签注修改人姓名、日期，如综合14项定量检测试剂盒11月17日AU5800仪器使用记录对个别测试项目批号涂改未签注姓名、日期，临床试验样本信息采集表有9例样本对应的检验分组标本号打印显示不完全，仅用铅笔进行备注。 3.7经抽查，部分打印的原始数据表单有试验操作者签字，无复核者签字和试验机构盖章。 5.1现场未见全血样本的分发、使用记录，有样本筛选、销毁记录。 |
| 2 | 迈克生物股份有限公司 | 1、总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（直接化学发光法）；2、总甲状腺素测定试剂盒（直接化学发光法）；3、游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（直接化学发光法）；4、促甲状腺激素测定试剂盒（直接化学发光法）；5、游离甲状腺素测定试剂盒（直接化学发光法）；6、抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（直接化学发光法）；7、抗甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | 四川省妇幼保健院 | 2.1.4经查，未见仪器的交接记录，但有试验用仪器的物流运输单和仪器安装调试报告。 2.3.5经查，有3个产品（TSH、anti-TPO、anti-TG，产品全称见附件）分别有14例特异性样本未纳入统计。 6.1临床机构伦理委员会保存的临床试验方案的版本号与注册申请一致，但签字日期不一致，机构提交了说明。 |
|  |  |  | 川北医学院附属医院 | 1.2.3伦理委员会保存了所审查的文件资料，但未见主审委员签字，仅勾划。 2.1.4经查，未见仪器的交接记录，但有试验用仪器的物流运输单和仪器安装调试报告。 2.3.5经查，有3个产品（TSH、anti-TPO、anti-TG，产品全称见附件）分别有14例特异性样本未纳入统计。 3.7《临床试验结果记录表》有操作者、复核者签字，无临床机构盖章。 6.1临床机构伦理委员会保存的临床试验方案的版本号与注册申请一致，但签字日期不一致，机构提交了说明。 |
| 3 | 四川泰猷科技有限公司 | 超声复合关节炎治疗仪 | 四川大学华西医院 | 2.1.3申办者未向临床试验机构和研究者提供电话随访的操作规程。 2.1.4培训记录不完整，无电话随访操作规程相关培训记录。 3.5个别CRF表研究者签字缺失，如入组号10号的CRF表P13无研究者签名。 4.2现场未见试验用医疗器械的运输记录。 |
|  |  |  | 陕西省人民医院 | 1.4.3临床合同中双方责任不明晰。 2.1.3申办者未向临床试验机构和研究者提供电话随访的操作规程。 2.1.4培训记录不完整，无设备具体操作、VAS评分及电话随访等操作规程的相关培训记录。 2.2.4知情同意书中研究者签名不规范，如随机号1、2、3号的知情同意书中研究者签名为拼音缩写，11号知情同意书缺失伦理联系电话。 3.5个别CRF表研究者在修改签名时未按照CRF填表说明操作。 4.2现场未见试验用医疗器械的运输记录。 |
| 4 | 四川锦江电子科技有限公司 四川锦江电子科技有限公司 四川锦江电子科技有限公司 | 射频消融导管 射频消融导管 射频消融导管 | 四川大学华西医院 | 2.3.2临床试验方案规定术前检查项目包括心电图检查，但现场未见术前心电图原始图表，研究者声称保存在医院的病例原始档案中。 3.5经抽查，病例随机号118号CRF病例筛选记录，显示有西医治疗史，但具体用药不详，未对用药情况进行记录。 3.7经抽查，病例随机号118号术后3个月因心前区不适到医院急诊，入院后予以药物治疗，报告了SAE，但现场未见相关的诊疗原始记录；随机号129号报告3次SAE，现场查见1次SAE相关病例记录，未见其余2次的病例记录。 4.2《临床试验用医疗器械库存表》有2个产品型号记录有误，记为“NH8D012MTC”，器械接收、使用、回收记录显示“NH8D12MTC”。 |
|  |  |  | 重庆医科大学附属第二医院 | 2.3.2临床试验方案规定病例排除标准包括“5.有明显出血倾向或患血液系统疾病”和“8.合并有严重器质性心血管疾病”；经抽查，随机181号住院病历显示有血小板减少症、脾功能亢进，考虑有出血风险，术前进行血小板2U单元输注，在病例筛选是否符合第5点排除标准时勾选为“否”；随机号215号住院病历显示患者还患有“冠状动脉粥样硬化”，不稳定心绞痛，在实施临床试验术中同时进行造影并安装冠脉支架，在病例筛选是否符合第8点排除标准时勾选为“否”；随机号218号CRF表第3页对患病时间进行涂改未签注姓名、日期。 3.1经抽查，随机号180号、183号住院病历显示诊断为“房室折返性心动过速” ，在受试者筛选入选表中记录为“房室结折返性心动过速”，研究者解释后者为笔误。 3.5经抽查，随机号169号CRF表病例筛选记录有西医治疗史，但具体用药不详；随机号177号病程记录显示之前就诊于重庆医科大学附属永川医院，经治后好转出院，但CRF表中填写为无西医治疗史；随机号180号CRF表显示患者有“贝他乐克，稳心颗粒”西医治疗史，但未记录停药时间。 3.7经抽查，随机号169号、173号术后6个月随访记录表，心电图显示“ST-T改变”，但心电图检查结果勾选为“正常”。 4.2器械使用、回收记录表、临床试验材料目录中贴的产品条形码标签显示随机号199号使用的规格型号为“NF7B01LTC”，但《完成试验受试者编码目录》记录199号使用的规格型号为“NH8D12MTC”，研究者解释后者为笔误。 |
|  |  |  | 中南大学湘雅二医院 | 2.3.2临床试验方案规定病例排除标准包括“6.急性或严重全身感染，肝肾功能明显异常，或者恶性肿瘤及终末期疾病的患者。”经抽查，随机074号CRF表中记录有西医病史，5年前发现宫颈癌，后行放疗及化疗，未记录入组前宫颈癌相关情况，在病例筛选是否符合第6点排除标准时勾选为“否”，随机号076号术前检查显示“超敏C反应蛋白16.36mg/L，胸部CT显示右中叶及双下肺感染，双侧胸腔并双下肺膨胀不全”，在病例筛选是否符合第6点排除标准时勾选为“否”；随机号068号CRF表第3页住院号进行涂改未签注姓名、日期。 3.5经抽查，随机号064号术前心电图检查描述有“窦性心律，左心窦肥大”，但勾选为“正常”；随机号069号试验后心电图检查描述有“窦性心律、窦性心动过缓55次/分”，但勾选为“正常”。 3.7经抽查，随机号109号术后报告了5次不良事件，CRF表记录了用药情况，但现场未见相关病历资料；随机号106号住院病历显示术后第一天患者述心慌，予以左卡尼汀静脉滴注治疗后好转，《不良事件统计表》显示处理情况为“左卡尼汀静推、美托洛尔口服”，两者描述不完全一致。 |
|  |  |  | 中国医学科学院阜外医院 | 2.2.4经抽查，部分知情同意书未填写受试者联系方式，在原始病例首页、病例筛选入选表有记录联系方式。 3.5经抽查，随机号042号按照病例报告表填写说明中对姓名拼音缩写的规定，受试者姓名缩写应为“QIRU”，实际写为“QARU”；随机号051号病例报告表封面性别填为“男”，其余资料均填写为“女”。 4.3受试产品暂存库房温湿度记录表记录的温度、湿度记录点仅显示“上午、下午”，未记录具体填写的时间点，部分记录人签名仅签了性，未签全名。 |
|  |  |  | 南京医科大学第一附属医院 | 2.2.4经抽查，有12份知情同意书由法定监护人签名，但未填写与受试者的关系。 2.3.2经抽查，随机号246号病例报告表第8页“SAE的医学”内容涂改、术后6个月随访记录心电图检查结果勾选涂改，均未签注姓名、日期。 3.5病例报告表填写说明要求所有选择项目的“□”内用√标注，填写的病例报告表不良事件、严重不良事件有些用√标注，有些用×标注；经抽查，随机号249号术后6个月随访记录心电图诊断“窦性心律、心电轴左偏、左房异常”，随机号274号术后6个月随访记录心电图诊断“左心肥大”，在心电图检查结果中均勾选为“正常”，研究者解释勾选错误，应勾选为“异常，无临床意义”。 3.7经抽查，随机号236号入组诊断为“预激综合征”，病例报告表不良事件名称记录为“预激综合征、血栓形成”。 3.8经抽查，随机号254号严重不良事件报告为脑梗塞死亡，外院（苏州大学第一附属医院）出院小结显示诊断为“脑炎，线粒体脑肌病？”，据研究者解释：2018年3月和患者家属取得联系，家属口述患者因脑梗塞死亡，但机构一直未得到完整的病历资料，根据患者家属口述病情上报了严重不良事件，2018年5月得到完整病历，于2018年5月11日上报了严重不良事件报告修正说明及修正后的报告。 |